## Plan de Prueba
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Carrera: Ingeniería Electrónica
Proyecto: Calibrador y caracterizador de sondas de corriente
PLAN DE PRUEBAS
Alcance | Dispositivo completo
Ambientes de prueba | Laboratorio
Recursos, herramientas e instrumentos | Osciloscopio, multímetro, fuente de tensión de 24V, analizador lógico, programador JTAG/SWD, PC, sonda patrón
Políticas de trabajo | (no se a qué hace referencia)
Estrategia de Comunicación | Informe

## Casos de Prueba
Módulo | ID | Prueba | Tipo de Prueba | Procedimiento | Instrumental | Resultado Esperado | Fecha de Prueba | Iteración | Responsable | Resultado Obtenido | Observaciones
Fuentes de alimentación | 1 | Verificación de las diferentes fuentes de alimentación del instrumento | Unitaria | 1- Soldado y medición fuente de 12V 2- Soldado y medición fuente de 5V 3- Soldado y medición fuente de 3.3V 4- Soldado y medición fuente de -5V 5- Soldado y medición fuentes de referencia En cada paso se verificará la correcta tensión y corrientes medidas por el multímetro | Multímetro | Tensiones nominales deseadas y corrientes acordes al consumo en standby de acuerdo al fabricante | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
Microcontrolador | 2 | Verificación de alimentación | Unitaria | Verificar correctas tensiones en los pines y corriente consumida por el dispositivo. | Multímetro | Tensiones nominales deseadas y corrientes acordes al consumo en standby de acuerdo al fabricante | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
| 3 | Verificación conexión JTAG/SWD | Unitaria | Verificar correcto funcionamiento del puerto JTAG/SWD subiendo el programa al dispositivo y observando LEDs | Programador JTAG/SWD | LEDs titilan 3 veces al iniciar el microcontrolador | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
| 4 | Verificación conexión USB | Integración | Verificar utilizando el software en la PC la correcta conexión con el dispositivo | PC | El dispositivo debería aparecer conectado en la PC y en el software debería poder responder ecos | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
Generación de corriente | 5 | Verificación PWM | Unitaria | Sin la parte de potencia conectada (sin L4) verificar que la señal PWM sea la deseada, forzando distintos duty cycles. | Osciloscopio o analizador lógico | Se miden correctamente los duty cycles esperados | 2021-08-24 | 1 | Agustín Aon | Se verificó que las salidas de PWM funcionaban correctamente. | -
| 6 | Verificación drivers | Unitaria | Sin la parte de potencia conectada (sin L4) verificar que las salidas de potencia de los drivers sean las adecuadas. | Osciloscopio | Se miden correctamente las señales de acuerdo a lo esperado en el datasheet y a la entrada de PWM
| 7 | Verificación etapa de potencia con puente H a ramas separadas | Unitaria | Sin cerrar el lazo y utilizando las ramas del puente H de maneras separadas, verificar el correcto funcionamiento de los transistores. | Osciloscopio | Los transistores disparan correctamente, en línea con la señal proveniente del driver y del PWM
| 8 | Verificación etapa de potencia a lazo abierto | Unitaria | Sin cerrar el lazo, verificar con una carga resistiva y poca corriente el funcionamiento correcto de la etapa de potencia | Osciloscopio | Se mide las tensiones y corrientes esperadas. Se verifica el funcionamiento del dead time y el correcto disparo de los transistores
| 9 | Verificación etapa de potencia a lazo abierto - corriente máxima | Unitaria | Repetir test 6, pero obteniendo ahora la corriente máxima requerida, 10 Arms | Osciloscopio | Se mide 10 Arms
| 10 | Verificación protección por sobrecorriente | Unitaria | Introduciendo una tensión mayor al límite superior de la protección por sobrecorriente, verificar que la salida de la protección se active | Osciloscopio, generador de tensión | Se activa la protección
Generación de corriente y Firmware - Módulo de control | 11 | Verificación etapa de potencia a lazo cerrado | Homologación | Verificar a lazo cerrado el correcto funcionamiento del sistema. Probar los siguientes controladores: 1- Controlador P de muy baja ganancia 2- Controlador PI 3- Controlador final RC | Osciloscopio | Se logra controlar efectivamente la corriente generada
Adecuación y filtrado | 12 | Verificación protección ADC | Unitaria | Introduciendo tensiones mayores a 3.3V, verificar que la protección no permita que esas tensiones lleguen al ADC | Multímetro | Las tensión en el ADC se mantiene menor o igual a 3.3V
ADC | 13 | Verificación correcto muestreo | Unitaria | Muestrear el ADC de manera manual sobre el microcontrolador, verificando que los valores leídos sean iguales a las tensiones de entrada de prueba | Multímetro | Los valores leídos corresponden a las tensiones de prueba | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
Firmware - Protección por sobrecorriente | 14 | Verificación interrupción generada al indicar protección por sobrecorriente | Unitaria | Simulando una entrada en alto del pin de protección por sobrecorriente, verificar que se dispare la interrupción, cortando las salidas de los PWM | Oscilsocopio, generador de tensión | Se dispara la interrupción, cortando las salidas de los PWM
Firmware - Procesamiento de señales | 15 | Verificar correcto funcionamiento sistema de índices y tendencias | Unitaria | Simulando una lectura de señales en el ADC, verificar que el sistema de procesamiento obtenga los parámetros esperados | PC | Los parámetros coinciden con los de las señales simuladas
Software - Reportes | 16 | Verificar correcta generación de reportes | Integración | Simulando una lectura de señales en el ADC, verificar que el sistema de reportes funcione correctamente | PC | El sistema reporta los datos medidos de manera correcta | 2021-05-01 | 1 | Agustín Aon | Se registró un correcto funcionamiento | -
Dispositivo completo | 17 | Verificar funcionamiento completo del sistema | Homologación | Utilizando una sonda patrón, verificar que el reporte obtenido en el software se condiga con lo indicado por el fabricante de la sonda | PC, sonda patrón | El reporte se condice con lo descrito por el software